## 洁净度检测
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量 | 验收标准
1 | 加速溶剂萃取仪 |  | 一、技术参数：▲1.可实现多通道同时萃取样品，通道数≥2；▲2.仪器密闭设计，全封闭避免有毒有害溶剂挥发，自带通风设计，无需放入通风橱内（提供仪器整体密闭和仪器自带风机通风口的照片，保证展示仪器四面体现仪器密闭性）；3.仪器采用并行高压输液泵,流速范围为0.1-50ml/min；4.工作温度：室温~200℃；控温精度：±1℃；5.静态萃取过程恒压控制,萃取压力：常压~20Mpa，精度：±0.5Mpa；6.萃取罐密封：采用独特的蓄力密封技术，无需在填装萃取罐时手动密封，萃取前仪器会自动将萃取罐蓄力密封，杜绝漏液现象，保证仪器连续做样的稳定性；▲7.仪器可同时选用多种规格萃取罐，任意两种规格的萃取罐都同时可放入同一模块内，同时萃取，满足不同用户对萃取罐体积需求（提供仪器萃取位同时放置常用34ml萃取罐和100ml萃取罐照片）；▲8采用模块化设计，后期通道数量可升级。（提供软件通道数升级控制界面，照片需带仪器部分外观）。 二、配置要求： 2.1、两通道压力溶剂萃取系统 1套 2.2、萃取罐夹钳（小）1个 2.3、填充漏斗 1个 2.4、滤纸放置柱塞（小）1个 2.5、样品夯实柱 1个 2.6、硅藻土 1kg 2.7、2L溶剂瓶 1个 2.8、密封圈（上） 4个 2.9、密封圈（下） 4个 2.10、纤维过滤膜（上）50片/包 4包 2.11、纤维过滤膜（下）50片/包 4包 2.12、60mL收集瓶 100个 2.13、250mL收集瓶 24个 2.14、收集架底托 1个 2.15、收集架适配板 2套 2.16、萃取罐(34ml)套装 4套 2.17、萃取罐(100ml)套装 2套 2.18、氮气接头组件（包含黄铜接头及6mm快插双通）1套 2.19、说明书 2套 | 台 | 1 | GB 23200.9-2016 食品安全国家标准粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法
2 | 电子式拉伸仪 |  | 一、技术参数： 1.1测定范围：0～1000拉伸单位； 1.2揉圆器转速：83±3r/min，20r后自停； 1.3搓条机构转速：15±1r/min； 1.4拉面钩移动速1.45±0.05cm/s，采用同步带传动； 1.5单位拉伸阻力（12.3±0.3）mN/Eu； 1.6面团托架个数：6个 1.7恒温水浴箱: 温度波动度±0.1℃, 数显分辨率0.1℃, 具有液位报警功能 1.8按照国家标准方法评价拉伸曲线，得出评价结果； ▲1.9软件具有同时显示5 个样品拉伸曲线功能，并进行对比（提供软件截图证明）； 1.10 具备质量系统可直接连接软件，传输数据。 1.11满足国家标准 GB/T3594-2018 粮油机械 面团拉伸仪、GB/T14615-2019粮油检验 小麦粉面团流变学特性测试拉伸仪法等标准要求。 二、配置要求： 2.1每套仪器包含拉伸仪主机一套 2.2恒温水浴一套 2.3数据处理系统一套 2.4质量系统1套 2.5台式电脑1套 | 台 | 1 | GB/T 14615-2019 粮油检验小麦粉面团流变学特性测试拉伸仪法
3 | 手持式溴甲烷检测仪 |  | 一、技术参数 ▲1.1检测范围：0-100ppm，分 辨 率:0.01ppm,检测原理：进口PID 1.2浓度单位自由切换，数据恢复功能，多级浓度校准，传感器寿命到期提醒 ▲1.3检测方式：内置泵吸式，流量500ML/min 1.4显示方式：2.31寸320X240高清彩屏显示,5按键操作 1.5电池容量：3.7VDC，4600mA，电池UN38.3认证和MSDS认证，符合航空和海运要求，电池可拆卸 1.6界面语言：中文或英文可设置，默认中文界面 ▲1.7防爆类型：本质安全型，防爆标志：Exia II CT4 Ga 1.8外型尺寸：178×67×40mm(H×L×T)，重 量：360g 二、配置要求： 2.1气体检测仪1台 2.2仪器箱（含外包装纸箱） 一套 2.3备用过滤器一个 2.4仪器配套充电器一套（含USB充电线+充电头） | 台 | 1 | SN/T3401-2012 进出境植物检疫熏蒸处理后熏蒸剂残留浓度检测规程
4 | 图像扫描仪（含大米外观品质分析软件及计算机） |  | 一、技术参数 ▲1.1配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像（中晶 ScanMaker i 800 Pl us）。投射幅面30 cm×20 cm，最小像素尺寸0. 0053mm ×0. 0026 mm。 ▲1.2可自动一次性测量分析30g以上大米样品的：垩白度/率、碎米率及小碎米率、整精米数量、整精米率、可直接检测大米透光明度的国标等级、黄粒米、大米颜色黄度指数和大米白度测定、杂质量、异品种粒、色差Lab值、色泽RGB值，及糯米的阴米率、病斑或黄变率。还可自动分析大米的裂纹率，糙米胚芽率。（提供软件截图证明） 1.3自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径（长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重现性误差≤±0.02；整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%）。 ▲1.4可自动一次性测量分析30g以上黑米样品的：黑色度、黑米率、整黑米率、碎米率及小碎米率，完全符合NY/T 832-2004标准中相关这几项的检测指标。 1.5可大批量自动分析处理与输出结果。与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354-2018大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013、米质判定方法NY/T83-2017、大米粒型分类判定LS/T6116-2016、粮食行业标准 大米LS/T 3247—2017、GB/T 35881-2018粮油检验 稻谷黄粒米含量测定图像分析法等标准相对应，检测各项指标的质量比和粒数比。 ▲1.6具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析。 1.7各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 1.8具有质量系统，可直接连接软件，传输数据到软件界面。可兼测的种粒范围0.25-20mm，自动数粒精度≥99%，交互修正后准确率达100%。 ▲1.9透明度国标等级表示：1级～5级（符合农业部标准NY/T83-2017等级划分要求）（提供软件截图证明） 二、配置要求： 2.1扫描仪1台 2.2 分析软件1套 2.3 软件锁1只 2.4 质量系统1套 2.5 台式电脑1套 2.6 辅米器1套 | 台 | 1 | NY/T2334-2013 稻米整精米率、粒型、垩白粒率、垩白度及透明度的测定图像法 GB/T 35865-2018 粮油检验稻谷整精米率测定图像分析法
售后服务：1.整机质保一年；2.报修请求须2小时之内响应，48小时内到达现场；3.技术人员做免费现场安装及应用培训；4.以验收标准对应的内容对设备进行验收；5.货期：15天