技术参数及配置要求

1 工作环境

1.1使用温度范围：15°C ~ 35°C

1.2 使用湿度范围：30%~80%

2 技术规格

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统: 双光束

2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置

▲2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm

▲2.1.4 测试波长范围: 185-900nm

2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm

★2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）

±0.3nm（全波段）

★2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm

★2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4000nm/min;

2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位

▲2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）

★2.1.12 分辨率: 0.1nm

▲2.1.13 杂散光:     KCI      < 1%T　   （198nm）

NaI      < 0.005%T　（220nm)

NaNO2   < 0.005%T　（340nm)

2.1.14 测光方式: 双光束测光方式

2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

★2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs

2.1.17 光度准确性	±0.002Abs(0-0.5Abs)

±0.003Abs(0.5-1Abs)

±0.006Abs(1.0-2.0Abs)

±0.3%T

2.1.18光度重现性     ±0.001Abs(0.5Abs)

±0.001Abs(1Abs)

±0.003Abs(2Abs)

±0.1%T

★2.1.19 噪音	0.00003Abs RMS (500nm)

★2.1.20基线稳定性	< 0.0002Abs/hour

★2.1.21基线平直度	±0.0003Abs(200-860nm)

2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%

▲2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h

2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

2.3 检测器：光电倍增管

2.4自安装验收合格之日起，中标人应免费提供一年的维修技术服务（包含易损易耗品）；

2.5提供现场安装操作培训；如仪器出现故障，工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场；

2.6货期：60天。

主要配置清单

主机 一台

电源线 一套

软件 一套

比色皿 5个

电脑一套