气相色谱仪（FID）配置、技术参数及服务要求

★产地：国外

★主要配置要求：

1.气相色谱仪主机:1台

2.分流/不分流进样口：1个

3.氢火焰离子检测器（FID）：1台

4.150位以上自动进样器:1台

5.化学工作站（含完整的审计追踪/分级权限功能）:1套

6.电脑工作站及显示器：32GB及以上内存、2T以上硬盘、i5及以上处理器、20英寸以上显示器

7.备品备件，至少包括：工具包1套（包括日常工具、探漏液、柱切割器等）、色谱柱DB-1 30m*0.32mm*0.25um 1根、DB-waxetr 30m*0.25mm*0.25um 1根、螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装：100/包3包、分流/不分流衬管 1包、低流失不粘连进样隔垫,：50/包 1包、氧/水分捕集阱 1个。

技术参数要求：

- ★整体性能：保留时间重现性≤0.008%，峰面积重现性≤0.5% RSD，带彩色操作显示屏；

- ▲柱箱：温度范围：室温以上4˚C-450˚C，温度设置分辨率：0.1℃；

- 冷却速度：从 450℃降到 50℃ ≤4min

- ★分流/不分流毛细管柱进样口

  - 可编程设定压力、流速、分流比

  - ▲最高使用温度≥400˚C

  - ▲压力设定范围：0-150psi

- 流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制

- 自动进样器

  - ★进样位数：≥150位

  - 进样量线性：≥99%

- 氢火焰离子检测器（FID）

  - ▲最高温度450℃

  - ★最低检测限：<1.4 pg C/s

  - 具有灭火自动检测和自动重新点火功能

- 化学工作站

  - ★原装正版操作软件，带独立光盘，Windows操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

  - 全中文的操作界面以及所有在线帮助

- 8  售后服务

- 8.1  自安装验收合格之日起，免费提供一年的维修技术服务（包含易损易耗品）；

- 8.2   提供现场安装操作培训；如仪器出现故障，工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场；制造商需提供其在国内专业应用培训基地的免费培训名额2人次（不限有效期）。

9.货期：合同签订之日起算60天