多维气相色谱仪技术参数及配置要求

一、★基本要求：满足GB/T30519标准

二、快速加热和冷却的柱温箱

1  柱箱温度：室温以上10℃ ～ 400℃

2  ▲电子压力控制范围0-150psi或更宽

3  ▲可设定升温速率：最大≥250℃/min(不添加任何附件的情况下)，提供软件截图

4  温度设定精度：0.1℃

5  控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)

6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

7  冷却速度：从 400 降到 50℃ ≤7.5min

8  具有柱温箱温度的自动保护功能。

9  最大运行时间：9999.99分钟

10  ▲配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，恒线速度等操作模式（提供恒线速度做样应用文献及软件截图）。

三、进样单元

▲最多可同时安装三个独立控温的进样口和四个独立的检测器，由先进的电子流量控制系统控制，提供图片证明。

四、检测器单元

1. FID检测器

1.1 最高使用温度：420℃

1.2 自动点火功能

1.3 ★检测限：≤2×10-12g/s ( 十二烷 )

1.4 动态范围：107或更宽

1.5 数据采集速度：≥250Hz

五、其他

1. 色谱柱和流路系统

1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱

1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制

1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

1.4 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换

1.5 具有室温补偿和自动环境补偿功能

2. 面板键盘

2.1  具有键盘进行操控

2.2  完全控制及显示所有温度区域和载气流量

2.3  完全控制所有检测器功能和检测器气体

2.4  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

六、数据处理系统

1. 数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。

2. 报告制作

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

3. 质量控制

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

七、可升级性

1. ▲FID检测器可升级联用超临界分析系统，能有效分析ASTM D5186柴油中芳烃快速定量、ASTM D6550汽油中烯烃分析以及ASTM D7347变性乙醇中烯烃分析和矿物油分析等（提供图片及文献证明）。

2．▲可升级用于生物质燃料、废塑料裂解油含氧/含氮化合物的高选择性和高灵敏度筛查的分析系统，。采用氧同位素(18O2 )作为氧化气体，实现对痕量含氧化合物的 高选择性分析，使用常规氧气(16O2 )作为氧化气体，实现含氮化合物的高选择性分析（提供图片及文献证明）。

3. ▲可升级同品牌的SCD硫化学发光检测器用于油品中微量硫的检测（提供图片证明）。

★八、配置清单

气相色谱仪主机 一套

填充柱进样口 两套

FID 两套

配套30519石科院方法包 一套

电脑 一套

工具包 一套

三联过滤器 一套

九、技术服务要求

- 中选仪器厂商在四川境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。

- 仪器公司协助我司进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

- 到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

- 仪器公司为用户提供2人参加公司举办的仪器培训班。

- ★安装验收后一年内，全机免费保修。

- 公司负责工作站软件终身免费升级。

- 如果仪器出现故障，在接到我司维修服务的请求后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

- 提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。